附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：

1、用途:适用于医疗机构（院感监测）：微生物限度检验如内镜、治疗用水等

2、抽滤杯座: Φ63.3mmx2个孔位，2个泵独立运行，互不干扰

3、自带充电电池，抽滤流量≥ 800mL/min

4、抽滤速度: 通常能在40秒内完成(100mL纯化水测试)

5、真空泵性能: 真空负压≤5Kpa，额定电压 DC24V，功率 4W×2，电磁阀: 自动感应开合

6、带芯片和软件程序控制，实现智能、自动化控制；自动感应抽滤，抽完后自动感应及时自动停止，即：即插即抽， 无需人工判断控制开关

7、抽滤噪声: ≤ 55dB(约 30cm 处测试)

8、使用前用户无须对抽滤机的杯座做消毒。 抽滤时在忘了拔出抽滤杯底部塞子时，致使无法正常抽滤，设备能在5秒内进行自动循环补气，消除负压，便于取出杯子。

二、商务要求：

1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。

2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。

3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。

5.质保期：质保期至少为5年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。

▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。