一、项目概述
石牛湖院区污水处理站配备1台COD在线水质自动监测仪（卓正环保ZZ-1001型）、1台数据采集仪（K37A），为杜绝设备故障、数据异常、上传中断等问题，保障设备全年连续稳定运行，现需采购专业维保服务及设备专用耗材，包含设备日常巡检、故障维修、校准标定、系统维护、耗材更换、数据运维、应急保障等全部相关服务。
本项目是自贡市精神卫生中心2026年COD在线监测系统维保服务。采购预算为29468元。
[bookmark: _Toc18566]二、采购内容及技术要求
（一）设备维保服务内容
1.日常巡检维护：服务商需定期安排专业技术人员上门巡检，每周不少于1次，对COD在线监测设备、数据采集传输设备、管路线路等进行全面检查、清洁、调试、紧固，排查潜在故障隐患，做好巡检记录，建立完整设备运维台账（含电子运维台账）。
2.故障应急维修：设备出现数据异常、设备报警、停机、数据上传中断、监测数值偏差超标等故障时，服务商需接到报修通知后及时响应，2小时内到达现场处置，一般故障当日修复，重大故障48小时内完成修复，保障设备快速恢复正常运行。
3.设备校准标定：严格按照国家环保监测相关标准，定期对COD在线监测设备进行零点、量程校准、线性校验，每季度至少1次，确保设备监测数据精准、有效、合规。
4.系统运维保障：负责监测设备软件系统、数据采集传输系统的日常维护、参数优化、故障排查，保障监测数据实时、稳定、准确上传至生态环境监管平台，杜绝数据断传、误传、漏传等情况。
5.台账及资料管理：全程建立规范化运维台账，详细记录巡检、维修、校准、耗材更换、故障处理等信息，定期整理归档，配合我院及环保部门各项检查、核查、验收工作，按需提供全套运维资料。
6.技术培训支持：免费为我院污水处理管理人员提供设备日常操作、基础排查、简单故障处理、日常维护注意事项等技术培训，提升院内人员设备管理能力。
（二）耗材采购内容
提供适配我院现有COD在线监测设备的全套原装/兼容合格耗材，包含但不限于：监测试剂、消解试剂、校准液、核查液、滤膜、滤芯、采样管路、密封圈、毛细管、蠕动泵管、电磁阀、喇叭口、加热丝、电极、传感器配件等设备常规损耗配件及耗材。所有耗材需符合国家环保监测设备技术标准，质量合格、无杂质、无变质，适配设备型号，保障监测数据稳定性。耗材根据设备运行损耗按需更换、按需供货，确保耗材充足、及时补给。
三、服务要求（实质性要求）
  1. 设备全年正常运行率不低于98%，监测数据有效上传率符合生态环境部门标准；
2. 所有维保操作、校准流程严格遵循国家环境保护局第28号令《污染源自动监控管理办法》、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等国家相关标准。
四、商务要求（实质性要求）
[bookmark: _GoBack]1、签订合同日期：成交通知书发出之日起30日内签订合同。 
2、服务周期：签订合同后1年。
3、履约地点：自贡市贡井区贡舒路2段666号。 
4、付款方式：服务期满半年后支付合同总金额的50.00%，合同结束后一次性支付剩余合同款50.00%。付款前，乙方应当向甲方出具有效发票。

