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1.设备检测训练模块一体化设计，并获得药品监督管理局注册许可，非多个产品组合。
2.肺通气功能主要检测指标包含：FVC （用力肺活量）：VC、FVC、FEV1、FEV1/FVC、ELA、MEP、PEF、MMEF、FET、Vexp、Vexp%FVC、BSA、VC/Weight等呼气指标，FIVC、MIP、PIF、FIV1、FIV1/FIVC、MMIF、FIF50/FIF25、FIT等吸气指标；VC（肺活量）：VC max、VC-EX、VC-IN、ERV、IRV、VT、IC、TLC、BF、MV等;肺年龄、体重指数BMI；
▲3.肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、第1秒用力呼气容积（FEV1）、第6秒用力呼气容积（FEV6）量程：0.000～8.500L，误差：±3%或±0.05L，取其大者，分辨率：0.001L；最大分钟通气量（MVV）量程：0～250L/min，误差：±5%或±10L/min，取其大者；呼气峰值流量（PEF）量程:0.000～17.000L/s，误差±5%或±0.17L/s，取其大者，分辨率：0.001L/s。4.产品采用压差式流量传感技术； 可进行舒张试验，支持激发试验；
[bookmark: OLE_LINK2]▲5.可进行咳嗽峰流速PCF检测，自动生成咳嗽峰流速报告；
▲6.可进行呼吸训练，手动和自动设置阻抗2种模式，训练阻抗3-100cmH2O可调，训练次数6-30次可调，可根据医嘱选择合适的训练类型、模式、次数、阻抗；
▲7.可进行振动正压通气排痰，提供自动/手动两种模式，自动模式下，振动排痰阻力≧7段可调，在低流速下也可产生合适的振动频率，手动模式下阻力、频率均可设置，振动频率范围10-32Hz；
8.进行呼吸训练及振动正压通气时，全程智能语音提醒，训练过程实时展示，系统根据训练情况与历史最佳数据进行对比分析，帮助医患了解训练情况；
9.肺通气功能检查（快通气检查，慢通气检查，MVV）、支气管舒张试验等；分别实时显示流量容积（F-V）曲线，时间容积（V-T）曲线等。检测曲线实时展示，系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；
▲10.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测；
▲11.主机整体一体化设计，无手柄、无任何外接管路，主机设备可独立无线连接平板电脑、PC电脑、智能电视等屏幕扩展使用，同时支持 A4 报告打印或扩展热敏打印功能，适合多场景应用。
▲12.支持吸入给药评估：模拟吸入装置阻力，6档可选，评估患者的吸气流速、手口协调能力、吸气能力、屏气能力，为患者选择合适的吸入装置提供依据。可检测指标：吸气容积、最佳吸气容积、最佳吸气容积占比、吸气时间、最佳吸气时间、最佳吸气时间占比、平均吸气流速、平均最佳吸气流速、吸气后屏气时间、手口协调时间；
▲13.支持吸入给药训练：模拟吸入装置阻力，6档可选，模拟按压吸入装置，训练患者吸药动作。
14.支持1-3L容量定标和三流量定标，以及定标验证功能，可查看和追溯定标日志和报告，支持环境参数（温度、湿度、大气压）输入并进行BTPS修正，可绑定温湿度计；
▲15.主机设备自带≥3.5英寸电容式彩色液晶触摸屏，可单机独立检测及完整显示肺功能及呼吸肌力报告；
16.随访问卷模块：CAT、mMRC、哮喘管理，慢阻肺急性加重次数等问卷配置； 
17.账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步、多账号权限管理等； 
18.数据可实时同步到康复系统云端存储，包括检查对象信息管理、检查数据、问卷、数据汇总和导出；
★19.安全性要求：管理信息系统通过第3级信息系统安全等级保护，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性；(提供国家网络安全等级保护测评机构出具的等级测评报告及备案凭证)
20.配备移动式工作站及交互式智能终端显示设备（内含肺功能检测训练系统），具备实时肺功能检测交互式体验等功能；

