附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：

1、外形尺寸：不大于6.0cm×9.5cm×2.2cm，便于临床佩戴使用。

2、储药器标称装药量：≥3ml。

3、胰岛素泵配套输注耗材：可提供皮下软针、皮下钢针多种规格输注套件；套件接口兼容鲁尔标准，满足不同患者临床选用需求，耗材有效期以医疗器械注册证载明信息为准。

4、屏幕显示要求：屏幕解锁后背光自动点亮，背光可自动熄灭；设备具备剩余电量、储药器剩余药量实时显示功能；屏幕亮度支持多档位调节。

5、按键与密码管理：设备具备自动锁屏功能，锁屏时长可设置；支持双键解锁；内置医生管理密码模式，密码位数不少于 6 位。

6、基础率设置：基础率支持不少于 48 段设置，调节范围 0.1U/h～35U/h，调节步长 0.1U/h；内置多种基础率方案，相关参数可直接在泵本体完成设置。

7、临时基础率：可设置时长 0.5h－24h，输注速率 0.1U/h～35U/h，支持按比例调整输注速率。

8、大剂量输注：配备大剂量向导计算功能，单次输注设置范围 0.1U－25U，剂量调节步长 0.1U。

9、大剂量输注模式：具备常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量三种输注模式；方波、双波模式方波和双波大剂量可开关。

10、输注数据回顾与日总量限制：本机可查询不少于 40 天每日输注总量记录；支持设置每日输注总量限制，可调范围 0U～300U，设备默认限制值 100U。

11、大剂量快捷操作：解锁状态下支持快速进入餐前大剂量设置界面。

12、报警功能：设备本机可配置不少于 4 种报警方式，包含铃声、振动、铃声 + 振动、声光组合提醒；所有报警功能可在泵体本机设置。

13、低液量提醒报警：具备储药器低药量预警，默认预警值 20U，预警阈值可在 10U～50U 区间自主调整。

14、管路充盈功能：本机可保存不少于 60 条充盈操作记录，同步记录操作日期与时间；充盈剂量可设置上限，默认值 10U，最大上限不低于 25U。

15、大剂量历史存储：设备可保存不少于 90条历史大剂量输注记录，可供本机查询。

16、输注速率：支持至少高速、低速两档输注速率可选。

17、紧急联系人功能：设备可存储紧急联系号码，并可在设备状态界面展示。

18、管路阻塞监测：具备实时管路阻塞自动检测功能，阻塞报警前过量输注胰岛素剂量控制在较低水平，具备较高阻塞监测灵敏度。

19、餐前大剂量预设与基础率模板：支持餐前大剂量预设功能；内置多种基础率参考模板，适配不同人群降糖方案。

20、防水防尘等级：整机防护等级≥IP67。

21、供电要求：供电方式稳定，具备完善低电量预警功能。

二、商务要求：

1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。

2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。

3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。

5.质保期：质保期至少为5年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。

▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。